Osnovne zahteve kakovosti za posamezne vrste medicinskih pripomočkov iz skupine pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni

| ŠIFRA MP | VRSTA MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA | OSNOVNE ZAHTEVE KAKOVOSTI |
| --- | --- | --- |
| 1231 | APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI | Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 15197:2013. Brez kodiranja oziroma samodejno kodiranje, podajanje rezultatov meritev kot ekvivalent meritvi glukoze v plazmi, visoko ločljivi zaslon z dobro vidnim rezultatom merjenja, hitrost merjenja do 10 sekund, vzorec krvi do 5 µl, merjenje z vzorcem kapilarne krvi, dolgoročni spomin z možnostjo shranjevanja vsaj 100 meritev, ki jih lahko prebere ob naslednji kontroli tudi zdravnik, ponoven prikaz že prebranih rezultatov, brez možnosti brisanja rezultatov, možnost prenosa rezultatov na osebni računalnik, rezultati meritev so zaklenjeni v mmol/l (merilno območje od 1,7 do 23,3 mmol/l), v kompletu je poleg aparata najmanj 10 trakov za aparat, 10 lancet in prožilna naprava. Lokalno zagotavljanje pomoči uporabnikom in servis. |
| 1232 | DIAGNOSTIČNI TRAKOVI ZA APARAT ZA DOLOČANJE GLUKOZE V KRVI | Izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 15197:2013. Skladnost z aparatom za določanje glukoze v krvi, rok uporabe po odprtju embalaže (sekundarne ovojnine) najmanj 3 mesece. |
| 1233 | MEHANSKI INJEKTOR | Pripomoček za odmerjanje in injiciranje inzulina (inzulinski peresnik), omogoča nastavitev odmerka v razponu za 0,5 ali 1,0 enoto, za večkratno uporabo. |
| 1234 | IGLA ZA MEHANSKI INJEKTOR | Sterilna, za enkratno uporabo, za podkožno injiciranje, ki je kompatibilna z injektorjem. |
| 1235 | PROŽILNA NAPRAVA | Za kapilarni odvzem krvi z možnostjo nastavitve globine vboda. Globina vboda najmanj 2,0 mm. |
| 1236 | LANCETA ZA PROŽILNO NAPRAVO | Sterilne lancete za kapilarni odvzem vzorca krvi. |
| 1243 | SET ZA INZULINSKO ČRPALKO | Vsebuje kateter, kanilo (različnih mer, uvajalnih kotov in materialov) in obliž. Set opredeljuje proizvajalec inzulinske črpalke. |
| 1244 | AMPULA ZA INZULINSKO ČRPALKO | Sterilna ampula (rezervar) za inzulin, lahka, nelomljiva. Tip opredeljuje proizvajalec inzulinske črpalke. |
| 1247 | SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE | Elektrokemični senzor za vstavitev v podkožje, ki se vodotesno povezuje s kompatibilnim oddajnikom za kontinuirano merjenje. Senzor za enkratno uporabo se v podkožje vstavlja s sprožilno napravo. Življenjska doba vgrajenega senzorja je minimalno šest dni za 75 % senzorjev. |
| 1248 | ODDAJNIK ZA KONTINUIRANO MERJENJE GLUKOZE | Majhna električna vodotesna naprava, ki se vodotesno povezuje s senzorjem za kontinuirano merjenje glukoze. Omogoča fleksibilno namestitev na priporočene dele telesa. Prejete električne signale brezžično posreduje do kompatibilnega prikazovalnika podatkov (monitorja) ali do kompatibilne inzulinske črpalke. Baterije, ki se polnijo, omogočajo vsaj 6-dnevno neprekinjeno delovanje. Baterije, ki se ne polnijo, omogočajo 6-mesečno neprekinjeno delovanje. Alarm za šibko in prazno baterijo. |
| 1252 | INZULINSKA ČRPALKA | Sistem za neprekinjeno podkožno dovajanje inzulina. Je vodotesen pripomoček na baterije, ki se lahko nosi v ohišju, pritrjenem na pas, ali pa se prenaša v žepu. Vključuje vsebnik (najmanj 100 i.e. inzulina), črpalni mehanizem in nadzornik hitrosti infuzije. Črpalka omogoča infuzijo bazalnih odmerkov od najmanj 0,05 do minimalno 16,0 i.e. inzulina na uro ter infuzijo bolusnih odmerkov od 0,05 do minimalno 25,0 i.e. inzulina. Omogoča prednastavitev različnih profilov bazalnih odmerkov inzulina in izbire med različnimi profili bazalnih odmerkov. Omogoča shranjevanje in prikaz podatkov preteklih bolusov, alarmov in bazalnih odmerkov ter možnost zaklepanja tipkovnice. Vsebuje programsko opremo, ki omogoča prenos in obdelavo podatkov, ki so na voljo v črpalki. Omogoča odklop črpalke od telesa brez menjave seta. Omogoča prikaz varnostnih sporočil. Lokalno zagotavljanje pomoči uporabnikom in zagotavljanje nadomestne črpalke v okviru trajnostne dobe. |