I. PREDLOG ČLENOV

Na podlagi tretjega odstavka 111. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US, 163/22, 124/23, 82/24 in xx/25) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 1/02 – popr. in 90/24) je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na x. redni seji x. x. 2025 sprejela

SKLEP

o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

- člen

Ta sklep določa osnovne zahteve kakovosti, ki so opredeljene kot lastnosti medicinskega pripomočka, določene za posamezno vrsto, skupino ali podskupino medicinskih pripomočkov.

- člen

- Osnovne zahteve kakovosti za skupino medicinskih pripomočkov pri sladkorni bolezni so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.

- Osnovne zahteve kakovosti za podskupine medicinskih pripomočkov pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča so v Prilogi 2, ki je sestavni del tega sklepa.

- Osnovne zahteve kakovosti za podskupine medicinskih pripomočkov pri kolostomi, ileostomi in urostomi so v Prilogi 3, ki je sestavni del tega sklepa.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

- člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20 in 133/23).

- člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne

EVA

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Drago Delalut

predsednik skupščine

Soglašam!

Dr. Valentina Prevolnik Rupel

ministrica za zdravje

Priloga 1: Osnovne zahteve kakovosti za skupino medicinskih pripomočkov

pri sladkorni bolezni

Proizvajalec s certifikatom zagotavlja, da so medicinski pripomočki skladni z veljavno zakonodajo ter vpisani v evropski register podatkov o medicinskih pripomočkih (EUDAMED). Uporaba medicinskih pripomočkov je skladna z navodili proizvajalca.

Priloga 2: Osnovne zahteve kakovosti za podskupine medicinskih pripomočkov

pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča

- LASTNOSTI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE ZA KATETERIZACIJO

Urinal kondomi

Urinal kondomi so medicinski pripomočki, namenjeni moškim, ki zaradi različnih zdravstvenih stanj ali posebnih okoliščin ne morejo nadzorovati odvajanja urina ali ga ne morejo opraviti na običajen način. Uporabljajo se v kombinaciji z vrečkami s fiksacijo na nogo, kar omogoča zanesljivo zbiranje urina brez tveganja za izliv ali nelagodje.

Material: Izdelani iz biokompatibilnih materialov, ki so varni za stik s kožo in primerni za medicinsko uporabo. Materiali (lateks ali silikon) so elastični, vzdržljivi in odporni na poškodbe, kar zagotavlja zanesljivost med uporabo.

Urinal kondom iz lateksa: Izdelan iz visokokakovostnega lateksa. Vsebuje opozorilo za uporabnike, občutljive na lateks.

Urinal kondom iz silikona: Izdelan iz 100 % medicinskega silikona, ki je transparenten, kar omogoča vizualno preverjanje pravilne namestitve in morebitnih težav. Ima hipoalergensko zasnovo lepila za zmanjšanje tveganja alergijskih reakcij in samolepilni mehanizem zagotavlja dodatno stabilnost.

Funkcionalnost in prilagodljivost: Na voljo so v različnih velikostih z jasno označenimi dimenzijami, kar omogoča prilagoditev različnim uporabnikom. Oba zagotavljata neprekinjen pretok urina brez zamašitev in sta združljiva z različnimi vrstami zbiralnikov za seč. Mehanizmi za pritrditev omogočajo varno uporabo brez zdrsa ali uhajanja urina, hkrati pa so prilagojeni za udobno gibanje.

Zaščita kože: Zagotavljata trdno pritrditev, a omogočata enostavno in neboleče odstranjevanje, kar preprečuje poškodbe kože.

Higiena in enostavna uporaba: Priložena so jasna in enostavna navodila za uporabo, odstranjevanje in shranjevanje.

Urinal kondomi morajo biti zasnovani tako, da ohranjajo svojo funkcionalnost ves čas uporabe (npr. 24 ur), ne da bi prišlo do puščanja, deformacije ali drugih poškodb.

Urinski katetri za enkratno uporabo

Urinski katetri za enkratno uporabo so medicinski pripomočki, namenjeni začasnemu odvajanju urina iz mehurja pri pacientih, ki tega ne morejo opraviti samostojno. Zasnovani so za varno in učinkovito uporabo, z zmanjšanim tveganjem za poškodbe ali okužbe sečnice. Po uporabi je predvideno varno odstranjevanje, saj so izdelani za enkratno uporabo.

Material: Artikli iz biokompatibilnih materialov, kot so medicinski PVC s hidrofilno prevleko, 100 % medicinski silikon, termolastični elastomer ali medicinski PVC brez DEHP in lateksa. Artikel je skladen z EN ISO 10993. Površina katetrov je prekrita s premazom, kar zmanjša trenje med vstavljanjem in odstranjevanjem. Katetri ne vsebujejo lateksa in ftalatov in so primerni za občutljive uporabnike.

Velikosti in dolžine: Na voljo so različne velikosti in dolžine, prilagojene potrebam moških, žensk in otrok, z jasno označenimi dimenzijami po Charrière lestvici. Priključki so standardizirani za združljivost z drenažnimi sistemi.

Funkcionalnost in prilagodljivost: Atravmatski vrh in dve polirani stranski odprtini zmanjšujeta tveganje za poškodbe in omogočata učinkovito drenažo. Katetri so anatomsko prilagojeni za čimbolj udobno in nemoteno vstavljanje ter uporabo.

Pakiranje in sterilnost: Katetri so posamezno pakirani v sterilni embalaži, ki zagotavlja varno uporabo. Označevanje v skladu z ISO 15223-1:2021.

Urinski katetri iz medicinskega PVC: Namenjeni uporabnikom brez posebnih alergijskih potreb.

Urinski katetri s hidrofilno prevleko: Hidrofilni premaz (PVP) omogoča spolzek film ob stiku z vodo, kar zmanjšuje trenje in draženje. Lahko je priložena vgrajena vrečka s tekočino za hitro in priročno aktiviranje prevleke.

Urinski katetri iz 100 % medicinskega silikona: Alternativa za uporabnike z alergijami na PVC ali za dolgotrajnejšo uporabo. Mehak, prilagodljiv material za večje udobje.

Urinske vrečke

Urinske vrečke so medicinski pripomočki, namenjeni zbiranju urina pri pacientih, ki zaradi zdravstvenih razlogov potrebujejo podporo pri odvajanju. Na voljo so v različnih izvedbah (nesterilne, sterilne, s fiksacijo, nočne, nefrostomske) in velikostih za prilagoditev specifičnim potrebam uporabnikov. Vrečke so izdelane iz medicinskega biokompatibilnega materiala, varnega za stik s kožo in telesnimi tekočinami.

Materiali ne vsebujejo lateksa, kar zmanjšuje tveganje za alergijske reakcije. Površina materiala je gladka, brez ostrih robov ali nepravilnosti, odporna proti predrtju in razpokam pri normalni uporabi. Material je prozoren, kar omogoča vizualno oceno količine in barve urina.

Na voljo so v različnih standardnih velikostih in prostorninah, z jasno označenimi merilnimi oznakami v mililitrih. Dolžina cevi je vsaj 60 cm za prilagodljivo uporabo. Notranji premer cevi omogoča neoviran pretok urina. Nepovratni ventil preprečuje povratni tok urina in zmanjša tveganje za okužbe. Priključki so univerzalni in kompatibilni z vsemi standardnimi urinskimi katetri, oblikovani za preprečevanje nenamerne ločitve. Spoji med vrečko, cevjo in ventilom so trajni in odporni na uhajanje pri normalni uporabi. Ventili za praznjenje omogočajo enostavno, zanesljivo in tesno zapiranje, ki preprečuje uhajanje urina. Ventil omogoča upravljanje z eno roko.

Vrečke omogočajo pritrditev na različne površine (trakovi za nogo, držala vrečke za na posteljo). Za vrečke s fiksacijo na nogo trakovi omogočajo stabilnost tudi med gibanjem, brez zdrsa ali draženja kože. Vrečke so posamično pakirane v zaščitno embalažo, ki preprečuje kontaminacijo. Embalaža vsebuje jasno navedene podatke o proizvajalcu, serijsko številko, datum proizvodnje in rok uporabe. Priložena so ustrezna navodila za uporabo, vključno z namestitvijo, praznjenjem in odstranjevanjem vrečke.

Nesterilna vrečka za zbiranje urina: Standardna zasnova za enkratno uporabo.

Sterilna vrečka za zbiranje urina: Standardna zasnova za enkratno uporabo. Vrečke so označene kot sterilne in pakirane tako, da omogočajo enostavno odpiranje brez poškodbe artikla. Vrečke so posamezno pakirane v sterilni embalaži, ki zagotavlja varno uporabo. Označevanje v skladu z ISO 15223-1:2021.

Nesterilna vrečka s fiksacijo na nogo, za zbiranje urina: Urinska vrečka z ali brez prekatov za enakomerno porazdelitev urina. Lahko vključuje trakove za pritrditev vrečke na nogo, ki so nastavljivi, trpežni, varni in prijazni do kože, kar omogoča stabilno uporabo brez zdrsa.

Sterilna vrečka s fiksacijo na nogo, za zbiranje urina: Urinska vrečka z ali brez prekatov za enakomerno porazdelitev urina. Lahko vključuje trakove za pritrditev vrečke na nogo, ki so nastavljivi, trpežni, varni in prijazni do kože, kar omogoča stabilno uporabo brez zdrsa. Vrečke so označene kot sterilne in pakirane tako, da omogočajo enostavno odpiranje brez poškodbe artikla.

Nočna nesterilna vrečka za zbiranje urina: Večja prostornina omogoča dolgotrajno uporabo čez noč. Nepovratni ventil preprečuje povratni tok urina in zmanjšuje tveganje za okužbe.

Sterilna nefrostomska vrečka: Oblika je prilagojena nefrostomski uporabi, z enostavno namestitvijo in udobno uporabo. Oblikovana z gladkimi robovi, ki preprečujejo draženje in poškodbe kože. Dolžina cevi vsaj 50 cm za prilagodljivo uporabo. Vrečke so označene kot sterilne in pakirane tako, da omogočajo enostavno odpiranje brez poškodbe artikla. Vrečke so posamezno pakirane v sterilni embalaži, ki zagotavlja varno uporabo. Označevanje v skladu z ISO 15223-1:2021.

- LASTNOSTI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE ZA LAHKO, SREDNJO, TEŽKO IN ZELO TEŽKO INKONTINENCO

Vsi artikli so namenjeni obvladovanju različnih stopenj inkontinence (lahke, srednje, težke, zelo težke in fekalne) ter zagotavljanju udobja, higiene in zaščite kože. Njihova funkcionalnost vključuje preprečevanje iztekanja tekočin, nevtralizacijo neprijetnih vonjav in zmanjševanje povratnega vlaženja, kar omogoča uporabnikom ohranjanje dostojanstva in boljše počutje.

Vpojno jedro: Večplastno vpojno jedro, ki omogoča visoko absorpcijo tekočin po metodi Rothwell.

Zgornja plast: Enosmerno propustna zgornja plast, ki zagotavlja enakomerno razporeditev tekočine po jedru in preprečuje povratno vlaženje kože.

Zunanja plast: Neprepustna za tekočino, hkrati pa zračna po celotni površini, kar zmanjšuje možnost draženja kože.

Materiali: Izdelki so beljeni brez klora, brez lateksa, dermatološko testirani, hipoalergeni in brez parfumov.

Dodatne funkcionalnosti: Indikatorji vlage, nevtralizacija vonjav, prilagoditev z lepljivimi trakovi ali elastikami in oznake velikosti, kjer je potrebno.

Udobje in varnost: Oblikovanje izdelkov zmanjšuje tveganje za iztekanje, draženje kože in neprijetne vonjave.

Dodatne lastnosti za hlačne predloge

| Opis | Obseg pasu (cm) (dovoljeno odstopanje +/- 10 %) | Uporaba | Vpojnost (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlačna predloga za težko in zelo težko inkontinenco | do 65 XS | Dnevna in nočna | 1300 |
| Hlačna predloga za težko in zelo težko inkontinenco | 50–90 S | Dnevna | 1300 |
| Hlačna predloga za težko in zelo težko inkontinenco | 50–90 S | Nočna | 1700 |
| Hlačna predloga za težko in zelo težko inkontinenco | > 150 XL | Nočna | 2800 |
| Hlačna predloga za težko in zelo težko inkontinenco | > 150 XL | Dnevna | 2300 |
| Hlačna predloga za težko inkontinenco | 80–110 M | Dnevna | 1600 |
| Hlačna predloga za težko inkontinenco | 80–110 M | Nočna | 2000 |
| Hlačna predloga za težko inkontinenco | 100–150 L | Dnevna | 2000 |
| Hlačna predloga za težko inkontinenco | 100–150 L | Nočna | 2200 |
| Hlačna predloga za zelo težko inkontinenco | 80–110 M | Dnevna | 2000 |
| Hlačna predloga za zelo težko inkontinenco | 80–110 M | Nočna | 2500 |
| Hlačna predloga za zelo težko inkontinenco | 100–150 L | Dnevna | 2300 |
| Hlačna predloga za zelo težko inkontinenco | 100–150 L | Nočna | 2800 |

Dodatne lastnosti za otroške plenice, posteljne podloge in fiksirne hlačke

| Opis | Dimenzije (cm) | Vpojnost (ml) | Posebnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Plenice za otroke | - | 800 | Sistem za večkratno pritrjevanje |
| Posteljne podloge | 60 x 60 | 800 | Neprepustna zunanja folija, lepljeni robovi |
| Posteljne podloge | 60 x 90 | 1200 | Neprepustna zunanja folija, lepljeni robovi |
| Fiksirne hlačke | - | - | Gosto tkane mrežaste hlačke, pralne najmanj 30-krat na 60 °C |

Dodatne lastnosti za predloge

| Opis | Vpojnost (ml) | Posebnosti |
| --- | --- | --- |
| Neprepustne hlačke za lahko inkontinenco | 75 | Za večkratno uporabo, pralne najmanj na 60 °C, št. pranj vsaj 50, všit pralni vložek z vpojno predlogo, zaščita pred iztekanjem |
| Predloga za srednjo inkontinenco | 315 | Samolepilni trak pričvrsti predlogo na spodnje perilo |
| Moška predloga za srednjo inkontinenco | 450 | Oblika prilagojena moški anatomiji, samolepilni trak pričvrsti predlogo na spodnje perilo |
| Moška predloga – žep za srednjo inkontinenco | 300 | Oblika 'žepa', nevtralizator vonjav, lepljivi trak pričvrsti predlogo na spodnje perilo |
| Predloga za težko inkontinenco | 1000 | Indikator vlage, priporočena uporaba s fiksirnimi hlačkami |
| Predloga za zelo težko inkontinenco | 2500 | Indikator vlage, priporočena uporaba s fiksirnimi hlačkami |
| Predloga za fekalno inkontinenco | 1300 | Posebno oblikovane zaščite pred iztekanjem, indikator vlage, priporočena uporaba s fiksirnimi hlačkami |

Priloga 3: Osnovne zahteve kakovosti za podskupine medicinskih pripomočkov

pri kolostomi, ileostomi in urostomi

- LASTNOSTI ZA ENODELNE VREČKE

Vrečke za kolostomo in ileostomo

Stran vrečke, ki je v stiku s telesom, je izdelana iz mehkega, vodoodbojnega materiala, ki zagotavlja udobje uporabnika. Vrečka ima vgrajen filter za pline, ki nevtralizira vonjave, prepušča pline in preprečuje napihovanje vrečke ter je vodoodporen med kopanjem in tuširanjem ali ima dodatke, ki ščitijo filter pred vdorom vode. Osnovna plošča omogoča izrez in prilagoditev velikosti odprtine za stomo. Ob izdaji artikla so priložena merila za pravilno oblikovanje odprtin.

Vrečke brez izpusta: Vrečka je enodelna, z zaprtimi konci in oblikovana za pritrditev na kožo okoli izločalne stome. Namenjena je za zbiranje formiranega blata po kolostomiji. Možnost konveksne oblike osnovne plošče, ki omogoča optimalen ugrez. Namenjena je za enkratno uporabo, tudi med kopanjem in tuširanjem.

Vrečke z izpustom: Vrečka je enodelna, z izpustom, zasnovana za pritrditev na kožo okoli izločalne stome. Namenjena je za zbiranje delno formiranega do tekočega blata iz stome. Možnost konveksne oblike osnovne plošče, ki omogoča optimalen ugrez. Namenjena je za krajšo uporabo, tudi med kopanjem in tuširanjem.

Vrečke za urostomo

Vrečka za urostomo vključuje integrirano osnovno ploščo in vrečko, kar omogoča preprosto pritrditev na kožo okoli izločalne stome. Namenjena je za zbiranje urina po urostomiji. Možnost konveksne oblike, ki omogoča optimalen ugrez. Zasnovana za krajši čas uporabe. Lahko se uporablja med kopanjem in tuširanjem. Material vrečke je mehak, z vodoodbojnim materialom, vsaj na strani, ki se dotika telesa. Konveksna oblika omogoča dodaten pritisk za boljše tesnjenje okoli ugreznjene stome. Vgrajen ima protipovratni sistem, ki preprečuje povratni tok urina v urostomo. Spodnji konec vrečke je opremljen z izpustom, ki omogoča varno in higiensko praznjenje ali priklop na nočno drenažno vrečko. V primeru, da je potreben poseben konektor za priklop nočne drenažne vrečke, mora biti le-ta priložen. Osnovna plošča omogoča izrez in prilagoditev velikosti odprtine za stomo. Ob izdaji pripomočka so priložena merila za pravilno oblikovanje odprtin.

- LASTNOSTI ZA DVODELNE VREČKE

Vrečke za kolostomo in ileostomo

Dvodelni sistem vključuje osnovno ploščo za pritrditev na kožo okoli izločalne stome in vrečko za zbiranje izločkov. Osnovna plošča je namenjena za pritrditev na kožo in omogoča uporabo vrečk različnih vrst (z izpustom, brez izpusta, vrečke za urostomo). Osnovna plošča omogoča stabilno pritrditev na kožo z vodoodpornim mehanskim zaklepnim mehanizmom ali lepilnim spojem. Osnovna plošča omogoča izrez in prilagoditev odprtine za stomo. Ob izdaji pripomočka so priložena merila za pravilno oblikovanje odprtin.

Konveksna osnovna plošča, ki je zasnovana za pritrditev na kožo okoli ugreznjenih stom in zagotavlja optimalen ugrez za boljše tesnjenje. Omogoča uporabo vrečk različnih vrst (z izpustom, brez izpusta, vrečke za urostomo). Konveksna osnovna plošča povečuje pritisk okoli ugreznjene stome za boljše tesnjenje in zaščito kože.

Osnovna plošča z možnostjo privzdigovanja mehanskega zaklepnega mehanizma je zasnovana tako, da se obroček dvigne stran od telesa, kar omogoča pritrditev vrečke z minimalnim pritiskom na trebuh. Lahko je ravna ali konveksna. Omogoča uporabo vrečk različnih vrst (z izpustom, brez izpusta, vrečke za urostomo).

Vrečke imajo mehek vodoodbojen material na strani, ki se dotika telesa. Vrečke imajo vgrajen filter, ki nevtralizira vonjave in preprečuje napihovanje vrečke.

Vrečke brez izpusta so namenjene za zbiranje formiranega blata, za enkratno uporabo. Vrečke z izpustom so namenjene za zbiranje tekočih ali delno formiranih izločkov, omogočajo večkratno praznjenje.

Vrečke za urostomo

Dvodelni sistem za urostomo vključuje osnovno ploščo in vrečko za urostomo, ki se nanjo pritrdi. Osnovna plošča, ki je ravna ali konveksna, se namesti neposredno na kožo in omogoča dolgotrajno nošenje brez draženja kože. Vrečka za urostomo je posebej zasnovana za zbiranje urina po urostomiji in omogoča večkratno praznjenje. Sistem omogoča varno pritrditev vrečke na osnovno ploščo ter enostavno zamenjavo vrečke brez odstranjevanja osnovne plošče. Primeren je za uporabo med kopanjem in tuširanjem.

Stran vrečke, ki je v stiku s telesom, je izdelana iz mehkih, vodoodbojnih materialov. Ima protipovratni sistem, ki preprečuje povratni tok urina v urostomo.

Spodnji konec vrečke je opremljen z izpustom, ki omogoča varno in higiensko praznjenje ali priklop na nočno drenažno vrečko. Dodatki za priklop nočnega zbiralnika: V primeru potrebe po priključnem konektorju mora biti le-ta v pakiranju priložen. Osnovna plošča omogoča dolgotrajno nošenje (več dni) in preprečuje stik izločkov s kožo. Zagotovljen je vodoodporen način pritrditve vrečke na osnovno ploščo, bodisi z mehanskim zaklepnim mehanizmom, lepilnim spojem ali drugim ustreznim vodoodpornim načinom.

- LASTNOSTI ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE ZA IRIGACIJO

  - Medicinski pripomočki so zasnovani za uporabo v postopkih izpiranja debelega črevesa (irigacije) skozi kolostomo in zagotavljajo zaščito stomalne odprtine pred zunanjimi vplivi, zadrževanju in upravljanju izločkov med ali po postopku irigacije. Uporabljajo se med kopanjem in tuširanjem, z ustrezno zaščito pred vdorom vode. Uporabljajo se za enkratno ali večkratno uporabo, odvisno od vrste.

Irigacijski sistem deluje na osnovi gravitacije in je zasnovan za večkratno uporabo in omogoča enostavno in učinkovito izpiranje debelega črevesa. Ima rezervoar za vodo (prostornina 1,5–2 litra), ki je zložljiv in opremljen z merilno skalo, nastavkom za obešanje in odprtino za polnjenje. Gibka cevčica z anti-klik lastnostmi in enoročnim zapiralnim mehanizmom omogoča regulacijo pretoka tekočine. Nastavek za vstavitev v stomalno odprtino je izdelan iz mehkega materiala z zaobljenimi robovi

Rokavnik za irigacijo je namen enkratni uporabi za zbiranje in odvajanje tekočega blata med postopkom izpiranja. Je vodoodporen, prozoren, podolgovat z odprtimi zgornjim in spodnjim koncem. Zgornji konec omogoča dostop do stomalne odprtine, spodnji pa je namenjen odvajanju tekočine. Priložen je zapiralni element za preprečevanje uhajanja. Pritrditev je na kožo (enodelni sistem), osnovno ploščo (dvodelni sistem) ali pritisno ploščo z mehanskim zaklepnim mehanizmom.

Enodelna stomakapa je namenjena za kratkotrajno zaščito stomalne odprtine po postopku irigacije. Vrečka je z minimalno prostornino, opremljena z osnovno ploščo in vgrajenim filtrom. Filter preprečuje napihovanje in je vodoodporen med kopanjem, ali ima dodatke, ki ščitijo filter pred vdorom vode.

- LASTNOSTI ZA DODATKE

Pas za stomo se uporablja za varno pritrditev osnovne plošče, pritisne plošče za irigacijo ali za dodatno pritrditev vrečk, kot so kolostomske vrečke brez izpusta, ileostomske vrečke z izpustom ali vrečke za urostomo. Primeren je za celodnevno uporabo.

Zatesnitvena pasta je namenjena zaščiti kože okoli izločalne stome. Zagotavlja ravno oprijemno površino z zapolnjevanjem kožnih gub, vrzeli in drugih neravnih predelov kože okoli izločalne stome. Uporaba paste preprečuje zatekanje izločka pod oprijemno površino osnovne plošče, kar podaljšuje čas pritrditve osnovne plošče in s tem izboljšuje udobje in zanesljivost pripomočkov za oskrbo stome. Omogoča enostavno odstranitev s kože s toplo vodo oziroma po navodilih proizvajalca. Uporaba skupaj z enodelnimi ali dvodelnimi vrečkami.

Prah za nego stome je namenjen za nego razdražene in roseče se kože okoli izločalne stome. Z vpijanjem odvečne vlage ohranja kožo suho in preprečuje dodatno draženje. Uporablja se neposredno okoli izločalne stome ali pod oprijemno površino osnovne plošče. Uporaba skupaj z enodelnimi vrečkami ter osnovnimi ploščami dvodelnih vrečk.

Zatesnitveni obroček je namenjen za zaščito kože in zapolnjevanje kožnih gub ter neravnih površin okoli izločalne stome. Preprečuje zatekanje izločka pod osnovno ploščo. Zatesnitveni obročki so različnih debelin in velikosti. Ima prilagodljivo notranjo odprtino glede na velikost stome. Je vodoodporen, primeren za enkratno uporabo, tudi med kopanjem ali tuširanjem.

Zaščitni film ščiti občutljivo ali poškodovano kožo okoli izločalne stome. Na povrhnjici ustvari tanek zaščitni sloj, ki prepušča zrak in vlago, hkrati pa ščiti pred škodljivimi vplivi izločkov in lepil za pritrditev osnovnih plošč. V različnih oblikah (tekočine, razpršila, robčki ...). Omogoča enostavno odstranitev z vodo ali neodišavljeno milnico.

Odstranjevalec lepila je namenjen lažjemu odstranjevanju medicinskih pripomočkov za oskrbo stome ter ostankov lepil na koži. Zmanjšuje možnost poškodb občutljive kože in je v različnih oblikah (tekočine, razpršila, robčki ...)

Nočna urinska vrečka  je namenjena za drenažo urina med spanjem. Uporablja se skupaj z enodelnimi in dvodelnimi vrečkami za urostomo in omogoča varno drenažo urina. Ima prostornino najmanj 1500 ml z merilno skalo, gibko cevčico dolžine najmanj 900 mm z anti-klik lastnostmi. Je vodoodporna in z možnostjo pritrditve na posteljo. Izpust vključuje zapiralni mehanizem ali priključne elemente, če so potrebni.

II. OBRAZLOŽITEV

V skladu s 1. točko drugega odstavka 111. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US, 61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US, 163/22, 124/23, 82/24; v nadaljnjem besedilu: pravila) osnovne zahteve kakovosti (v nadaljnjem besedilu: OZK) določajo materiale, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega pripomočka (v nadaljnjem besedilu: MP) in so dosegljivi na slovenskem trgu, ter druge zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost MP.

OZK za posamezne vrste MP določi s splošnimi akti skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister za zdravje), kot to določa tretji odstavek 111. člena pravil v skladu s 26. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/1 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23)

Veljavni 111. člen pravil opredeljuje »standarde pri MP« kot tiste zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost MP glede na določena zdravstvena stanja in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zavarovana oseba, ter glede na vrednost MP (veljavni prvi odstavek), obsegajo pa poleg dobe trajanja iz drugega odstavka 114. člena pravil tudi OZK, ki določajo materiale, ki so dosegljivi na slovenskem trgu, ter druge zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost MP (veljavni drugi odstavek). Glede na pravno naravo je sklep skupščine o OZK objavljen v Uradnem listu RS.

Skladno z navedenim je bil v letu 2020 in z dopolnitvami v letu 2023 (Uradni list RS, št. 4/20, 133/23) sprejet Sklep o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Sklep o OZK za MP iz OZZ), s katerim so bile določene OZK za določene vrste MP iz naslednjih treh skupin MP:

- pri sladkorni bolezni (Priloga 1 sklepa);

- pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča (Priloga 2 sklepa);

- pri kolostomi, ileostomi in urostomi (Priloga 3 sklepa).

Na podlagi 1. točke drugega odstavka dosedanjega 111. člena pravil so OZK tiste zahteve za MP, ki določajo materiale, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost MP in so dosegljivi na slovenskem trgu, ter druge zahteve, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost MP. Na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju nalog, povezanih z določitvijo OZK (OZK so doslej določene za vrste MP iz treh skupin) zavod ugotavlja, da se je določanje samo materialov, in ki so dosegljivi na slovenskem tržišču in drugih zahtev, ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost MP, pokazalo v praksi kot neustrezna ter hkrati neizvedljiva rešitev. Namen določitve OZK je namreč opredelitev takšnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati MP glede na določena zdravstvena stanja in druge pogoje, zato da bodo ustrezni za zavarovane osebe. To pa pomeni, da se funkcionalna ustreznost MP ne doseže samo z materiali, ampak tudi z drugimi zahtevami, kot npr. dostopnost v različnih velikostih in dolžinah, način pritrditve ali odstranjevanja MP, povezljivost z drugimi MP, sterilnost oziroma nesterilnost, način rokovanja. Glede na to, da je večina MP, ki se izdajo v breme OZZ v Sloveniji od proizvajalcev, ki so iz drugih držav, zavod ne more določiti, da se lahko zagotavljajo na naročilnico MP, ki so iz materialov, ki so dosegljivi v Sloveniji. Če bi izvajali to določbo, bi to pomenilo, da zavarovanim osebam določenih MP sploh ne bi mogli zagotavljati ali ne bi mogli zagotavljati funkcionalno ustreznih MP. Kot OZK, ki so pomembne za zagotavljanje pravic do MP iz OZZ in s tem za zavarovane osebe, je pomembno, da se določijo lastnosti vrste MP ali MP v določeni podskupini ali skupini. Zato je predlagana sprememba opredelitve v pravilih OZK kot tistih zahtev, s katerimi so določene lastnosti, ki jih ima določen MP.

Skladno z navedeno spremembo so tako pripravljene OZK kot priloge tega sklepa, za MP pri sladkorni bolezni, MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča ter za MP pri kolostomi, ileostomi in urostomi.  Ker se spreminja opredelitev OZK in se hkrati spreminjajo vse priloge je pripravljen nov sklep o OZK.

Vsi MP na slovenskem trgu morajo sicer nositi oznako CE, ki jo pridobijo po postopku ugotavljanja skladnosti z bistvenimi zahtevami slovenske zakonodaje in zakonodaje Evropske unije, ki ureja področje MP. To pomeni, da je s tem zagotovljena »splošna« varnost za uporabnike teh MP. Ta zahteva velja že v sedanji ureditvi tudi za vse MP, ki se izdajajo na naročilnico v breme OZZ. OZK pa so novost pri načinu urejanja pravic do MP iz OZZ, saj jih bo moral izpolnjevati vsak artikel proizvajalca, ki ga dobavitelja ima v pogodbi z zavodom in se na podlagi predhodno izdane naročilnice, potem izda zavarovani osebi. Določitev OZK tako pomeni pomembno nadgradnjo sedanjega načina zagotavljanja pravice do MP iz OZZ, in sicer s ciljem, da se zagotovi ne le enakopravna obravnava zavarovanih oseb, temveč tudi boljša kakovost in v povezavi z njo varnost uporabnikov pri uporabi MP, kar sta tudi najpomembnejša izziva na področju MP v drugih državah članicah Evropske unije in širše v mednarodnem prostoru.

Sprejem tega sklepa je povezan s sprejemom novele pravil, v kateri kot navedeno se spreminja opredelitev OZK.

- (predmet sklepa)

Člen določa predmet Sklepa o OZK za MP iz OZZ. V skladu s spremembo 111. člena pravil je predmet sklepa določitev OZK torej lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati MP, ki se lahko izdajajo na naročilnico.

- (priloge sklepa – OZK za posamezne vrste MP iz skupin MP)

Člen določa priloge, ki so sestavni del Sklepa o OZK za MP iz OZZ. V posamezni prilogi so določene OZK za skupino za MP pri sladkorni bolezni in za podskupine za MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča ter za MP pri kolostomi, ileostomi in urostomi.

Sklep tako vključuje dve najpomembnejši skupini MP glede na število zavarovanih oseb, ki uporabljajo te MP in glede na višino dohodkov za MP, in sicer skupino MP pri sladkorni bolezni (več kot 40.000 zavarovanih oseb) in skupino MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča (več kot 80.000 zavarovanih oseb.

Za ostale skupine oziroma podskupine se bodo OZK za MP določil naknadno, in sicer je predvideno, da bi v letu 2025 pripravili še predloge OZK za kanile, za slušne aparate, za blazine proti preležaninam in za MP za osebno higieno.

Priloga 1: OZK za skupine MP pri sladkorni bolezni

Služba zavoda je ugotovila, da se za MP pri sladkorni bolezni lahko sprejmejo OZK za celotno skupino. Torej opredeljene OZK veljajo za vse MP, ki se zagotavljajo kot pravica zavarovanim osebam na naročilnico. Glede na ureditev na tem področju je smiselno, da vsi MP, ki se zagotavljajo zavarovanim osebam, izpolnjujejo zahteve, ki jih določajo evropske uredbe o MP. Vsi MP pri sladkorni bolezni bi zato naj tudi imeli izdane certifikate izdane s strani pristojnih organov in prav tako je zahteva, da so vpisani v evropsko bazo podatkov MP (bazo EUDAMED).

Priloga 2: OZK za podskupine MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča

Za MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča je ugotovitev, da je smislena opredelitev OZK za podskupine. Namreč podskupine se glede na namen pri katerem pomagajo zavarovanim osebam pri težavah z odvajanjem seča oziroma zadrževanjem seča, razlikujejo. Zato je smiselna opredelitev lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati MP v okviru določene podskupine. Pri tem je pomembno, da so opredeljene tiste lastnosti, ki bodo zavarovanim osebam zagotavljale dostopnost do kakovotnih MP. Nemen določitve OZK je tudi ta, da lahko zavarovane osebe same v primeru morebitnih dvomov opozorijo oziroma preverijo ustreznost dejansko prejetih artiklov na naročilnico.

Določitev OZK za posamezne vrste MP iz skupine MP pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča je zelo pomemben korak naprej pri oskrbi zavarovanih oseb z inkontinenco. Razen opredeljene vpojnosti za določene vrste predlog do zdaj niso bile določene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sistemi za kateterizacijo, predloge, hlačne predloge, posteljne podloge in drugi MP iz te skupine. Na področju predlog, hlačnih predlog in posteljnih podlog so tako poleg vpojnosti predlagane tudi druge zahteve, ki bodo zavarovanim osebam zagotavljale ustrezno diskretno oskrbo težav, povezanih z inkontinenco, s ciljem preprečevanja morebitnih zdravstvenih zapletov. V OZK so tako vključene številne zahteve, ki bodo dejansko zagotovile zavarovani osebi prejem MP ustrezne kakovosti (npr. pri hlačnih predlogah (plenicah) je opredeljeno, kakšno mora biti vpojno jedro, kakšna mora biti zunanja plast, kakšna mora biti dodatna stranska zaščita pred iztekanjem).

Priloga 3: OZK za podskupine MP pri kolostomi, ileostomi in urostomi

Podobno kot za MP pri inkontineci in težavah z odvajanjem seča so pripravljeni predlogi OZK za podskupine MP pri kolostimi, ileostomi in urostomi. Te OZK se dejansko pripravljena povsem na novo, saj so opredeljene OZK prav tej skupini povzročale največ težav v praksi.

OZK tako opredeljujejo lastnosti, ki so pomembne pri oskrbi oseb z MP pri kolostomi, ileostomi in urostomi, ki omogočajo celovito oskrbo izločalnih stom vključno z lastnosmi za dodatke.

- 3. členu

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati predhodno že sprejeti sklep.

- 4. členu (uveljavitev sklepa)

Člen določa petnajstdnevni rok začetka veljavnosti sklepa od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.