I. PREDLOG ČLENOV

Na podlagi drugega odstavka 111. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US, 163/22, 124/23, 82/24 in 102/25) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01, 1/02 – popr. in 90/24) je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na X. redni seji X. X. 2026 sprejela

SKLEP

o dopolnitvah Sklepa

o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

- člen

V Sklepu o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 102/25; v nadaljevanju: sklep) se za tretjim odstavkom 2. člena dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Osnovne zahteve kakovosti za podskupino slušni aparati in ušesni vložki v skupini medicinskih pripomočkov za sluh in govor so v Prilogi 4, ki je sestavni del tega sklepa.

(5) Osnovne zahteve kakovosti za skupino medicinskih pripomočkov blazine proti preležaninam

so v Prilogi 5, ki je sestavni del tega sklepa.«.

- člen

- Priloga 4 sklepa je kot Priloga 1 sestavni del tega sklepa.

- Priloga 5 sklepa je kot Priloga 2 sestavni del tega sklepa.

KONČNA DOLOČBA

- člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-xx/2026-DI/

Ljubljana, dne

EVA

Zavod za zdravstveno zavarovanje

Slovenije

Martina Vuk

predsednica skupščine

Soglašam!

Dr. Valentina Prevolnik Rupel

ministrica za zdravje

Priloga 1

»Priloga 4: Osnovne zahteve kakovosti za podskupine medicinskih pripomočkov za sluh in govor

- LASTNOSTI ZA SLUŠNE APARATE IN UŠESNE VLOŽKE

Slušni aparat

Slušni aparat je medicinski pripomoček namenjen elektroakustičnemu nadomeščanju izgube sluha naglušnih zavarovanih oseb oziroma zavarovanih oseb s težavami pri slušnem razumevanju s pomočjo ustrezne ojačitve zvoka.  Pri izdelavi in meritvah so upoštevani standardi po IEC 60118. Standardni slušni aparati morajo pokrivati vse stopnje izgube sluha.

Ojačevalni sistemi in obdelava zvoka: Slušni aparat mora biti digitalen, in sicer večkanalni z najmanj šestimi kanali ali drugo tehnologijo, ki omogoča enake funkcionalnosti z možnostjo izbire vsaj dveh formul za prilagoditev slušnih aparatov (DSL v5 in NAL). Sistem ojačanja mora biti prilagojen in pokrivati izgubo sluha zavarovane osebe. Ojačanja se merijo na spojniku 2cc, v skladu s standardom IEC 60118-0:2022.

Velikost: Slušni aparati so na voljo v različnih velikostih, od v – ušesnih slušnih aparatov do za – ušesnih.

Funkcije: Slušni aparat mora imeti najmanj:

- sistem za izboljšanje razumljivosti zvoka, posebno govora,

- sistem za zmanjševanje vpliva hrupa v različnih slušnih okoljih,

- sistem za preprečevanje povratnega akustičnega vpliva,

- funkcionalnost, ki omogoča nastavitev usmerjenosti mikrofona glede na slušno situacijo,

- regulacija osnovnih nastavitev slušnega aparata na strani uporabnika (glasnost, izbira programov),

- telefonska tuljava ali drug način povezljivosti, razen v primerih v-ušesnega slušnega aparat, v kolikor to ni izvedljivo.

Funkcije za zahtevni slušni aparat: Zahtevni slušni aparat ima deset ali več slušnih kanalov ali drugo tehnologijo, ki omogoča enako funkcionalnost ter poleg naštetih funkcij slušnega aparata še:

- bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (neposredno ali preko vmesnika),

- frekvenčno kompresijo ali stiskanje frekvenčnega pasu (prenos zvoka iz visokih frekvenc na nižje frekvence za boljše razumevanje sluha pri osebah, ki imajo izgubo sluha na visokih frekvencah),

- samodejno prilagajanje okolju (samodejno prepoznavanje slušnih okolij in samodejna prilagoditev na prepoznavo slušnega okolja).

Garancijska in življenjska doba: Najkrajši garancijski rok slušnega aparata, je vsaj 2 leti. Življenjska doba slušnega aparata, ki jo je predvidel proizvajalec, je vsaj 5 let.

Ušesni vložek

Namenjen je namestitvi v ušesni kanal in zagotavlja varno in udobno prileganje slušnega aparata. Lahko je individualno izdelan ali po meri izbran oziroma sestavljen.«

Priloga 2

»Priloga 5: Osnovne zahteve kakovosti za skupino blazine proti preležaninam

- LASTNOSTI ZA VSE BLAZINE PROTI PRELEŽANINAM

Varnost in skladnost:

Proizvajalci jamčijo za kakovost svojih izdelkov, s čimer potrjujejo, da ti učinkovito služijo tako v preventivne kot tudi terapevtske namene, skladno z opredeljeno stopnjo tveganja.

- LASTNOSTI ZA BLAZINE PROTI PRELEŽANINAM ZA POSTELJO

Blazina proti preležaninam za posteljo

Namen:

- Spada v segment preventivnih podpornih površin izključno iz pene.

- Je statična penasta blazina, brez aktivnih, dinamičnih ali električnih komponent.

- Ne vključuje zračnih celic, ventilov, kompresorjev ali drugih aktivnih sistemov.

- Namenjena je preprečevanju preležanin pri uporabnikih z nizkim do zmerno visokim tveganjem.

Tehnične specifikacije:

- Izdelana je iz visoko-specifikacijske poliuretanske pene.

- Lahko vključuje visokoelastično (HR) in/ali viskoelastično peno.

- Materiali so primerni za dolgotrajen stik s kožo in medicinsko uporabo.

- Ima večplastno konstrukcijo z jasno funkcionalno razdelitvijo plasti.

- Zgornja plast je namenjena razbremenitvi pritiska.

- Spodnja plast zagotavlja stabilno nosilnost.

- Lahko ima profilirano ali conirano površino za izboljšano porazdelitev pritiska.

- Nosilna plast ima gostoto pene najmanj 45 kg/m³.

- Razbremenitvena oziroma viskoelastična plast ima gostoto najmanj 50 kg/m³.

- Pena ohranja mehanske in podporne lastnosti skozi celotno življenjsko dobo.

- Skupna debelina blazine znaša najmanj 6–8 cm, glede na namen uporabe.

- Dimenzije so prilagojene standardnim podpornim površinam.

- Oblika omogoča stabilno namestitev brez zdrsa.

- Omogoča stabilno podporo brez pojava prekomernega pogrezanja (»bottom-out«).

- Ima jasno opredeljeno priporočeno območje telesne teže uporabnika.

- Omogoča enakomerno porazdelitev pritiska in razbremenitev kritičnih anatomskih točk.

- Razbremenitev je dosežena z geometrijo, profiliranjem, coniranjem ali kombinacijo pen različnih lastnosti.

- Lastnosti so utemeljene z opisom zasnove ali tehnično dokumentacijo.

- Ima snemljivo medicinsko prevleko.

- Prevleka je nepremočljiva, paroprepustna in z nizkim koeficientom trenja.

- Omogoča večkratno pranje in razkuževanje.

Blazina proti preležaninam za posteljo zahtevna

Namen:

- Blazina proti preležaninam zahtevna je terapevtska podporna površina, namenjena uporabniku: z že prisotnimi preležaninami ali z zelo visokim tveganjem za njihov nastanek (Waterlow ≥ 20),

- Blazine so namenjene aktivni podpori zdravljenja ter preprečevanju nadaljnjega stanja.

Tehnične specifikacije:

- Nosilnost: jasno opredeljena, v razponu od 0 do 150 kg.

- Višina blazine odvisna od izvedbe, od 7 do 20 cm.

- Blazina deluje na principu aktivne terapevtske razbremenitve pritiska.

- Namenjeno je razbremenitvi kritičnih točk, podpora celjenju, zmanjševanju tveganja za nastanek novih poškodb zaradi pritiska (PZP).

- Osnovna omogoča dinamično spreminjanje podpornih lastnosti ali ciljno in ponavljajoče se razbremenitev obremenjenih anatomskih področij, z namenom zmanjševanja dolgotrajnega pritiska, strižnih sil in tveganja za poškodbe tkiva.

- Omogoča prilagoditev pritiska glede na telesno težo in klinično stanje uporabnika.

- Na voljo so naslednji terapevtski načini delovanja statični, izmenični, CLP – Continuous Low Pressure (pulzirajoči nizkotlačni način).

- Delovanje blazine je lahko samonastavljivo ali ročno nastavljivo.

- Omogoča ugrez telesa v blazino in prilagajanje kostnim štrlinam, s čimer se odloči za oceno poškodbe kože.

- Preprečuje neposreden stik uporabnika s trdo podlago tudi v primeru delne odpovedi sistema.

- Možnost uporabe: s kompresorsko enoto (črpalko) ali brez kompresorske enote, odvisno od izvedbe.

- Opremljena z medicinsko higiensko prevleko, ki je nepremočljiva, paroprepustna (omogoča ustrezno mikroklimo kože), količino trenja in strižne sile, zagotavlja udobje uporabnika, je primerna za pogosto čiščenje in razkuževanje. Prevleka je pralna pri 70 °C.

DINAMIČNA ZRAČNA BLAZINA ima zračne celice ali komore, ki so povezane s kompresorskim sistemom. Blazina omogoča izmenični tlak. Deluje v več terapevtskih režimih, ki so povezani s kliničnim stanjem zavarovane osebe.

HIBRIDNA BLAZINA (PENA+ZRAK) Združuje nosilno penasto osnovo z aktivnimi zračnimi elementi. Omogoča kombiniranje stabilne statične podpore v aktive dinamične razbremenitve. Zasnova zagotavlja večjo stabilnost zavarovane osebe ob ohranjanju terapevtskega učinka. Nosilna plast ima gostoto pene najmanj 45 kg/m³. Razbremenitvena oziroma viskoelastična plast ima gostoto najmanj 50 kg/m³.

- LASTNOSTI ZA BLAZINE PROTI PRELEŽANINAM ZA SEDEŽ

Sedežne blazine proti preležaninam so medicinski pripomočki, namenjeni osebam, ki dalj časa sedijo, zlasti osebam na invalidskih vozičkih in/ali z omejeno mobilnostjo. Njihov glavni namen je razbremenitev in prerazporeditev pritiska na ogrožena področja telesa ter zmanjšanje tveganja za nastanek poškodb kože in mehkih tkiv zaradi pritiska. Zavarovane osebe, ki so uporabniki invalidskega vozička morajo imeti takšno blazino, ki ustreza globini in višini glede na voziček. Zavarovane osebe, ki invalidskega vozička ne uporabljajo se blazina prilagaja glede na telesne mere zavarovane osebe.

Blazina proti preležaninam za sedež

Namen:

- Za osebe z nizkim do zmernim tveganjem za nastanek poškodb zaradi pritiska (II. stopnja ogroženosti).

- Primerna za občasno ali krajše sedenje (nekaj ur dnevno).

- Uporabniki z ohranjeno mobilnostjo ali možnostjo samostojne razbremenitve pritiska.

- Razbremenitev v predelu ishialnih kosti.

Tehnične specifikacije:

- Izdelana je iz visokokakovostne pene.

- Materiali so gladki, ne vpijajo tekočin, omogočajo enostavno čiščenje in zagotavljajo osnovno zaščito pred vlago.

- Nosilnost je jasno opredeljena, v razponu do največ 110 kg.

- Skupna debelina blazine znaša najmanj 5 cm, glede na namen uporabe.

- Pasivni sistem brez aktivne regulacije tlaka.

- Enostavna oblika, brez možnosti individualnega prilagajanja.

- Prevleka je paroprepustna in vodoodbojna, kar omogoča zračenje ter osnovno zaščito pred vdorom tekočin, enostavna za čiščenje.

- Prevleka mora bili snemljiva, se zapira z zadrgo in je pralna na 70 °C in se standardno dobavlja v kompletu z blazino, kot jo je predvidel proizvajalec.

Blazina proti preležaninam za sedež zahtevna

Namen:

- Za osebe z visoko stopnjo ogroženosti (III. stopnja ogroženosti), ki večino časa presedijo v vozičku.

- Priporočena ob začetnih znakih kožnih sprememb ali ob deformacijah medenice/trupa.

- Boljša stabilizacija medenice in pomoč pri korekciji drže.

Tehnične specifikacije:

- Izdelana je iz visokoelastične pene, gel ali zračne celice.

- Nosilnost je jasno opredeljena od 40 do 150 kg.

- Skupna debelina blazine od 6 do 10 cm.

- Lahko vključuje pasivne ali preproste aktivne sisteme.

- Prilagodljive oblike, ki se prilagodijo telesni teži in obliki telesa uporabnika.

- Lahko vključuje pasivne ali preproste aktivne sisteme npr. CLP (Continuous Low Pressure – pulzirajoči) načini ali alternirajoče komore brez električnih elementov.

- Prevleka je paroprepustna, vodoodbojna, omogoča udobno dolgotrajno uporabo in osnovno zaščito pred vlago.

- Zasnova, ki preprečuje trenje in maceracijo kože.

Blazina proti preležaninam za sedež zelo zahtevna

Namen:

- Za osebe z zelo visoko stopnjo ogroženosti (IV. stopnja ali prisotne razjede), popolnoma nepomične zavarovana osebe z izgubo senzorike ali pomembnimi deformacijami.

- Primerno za stalno uporabo in individualno prilagajanje potrebam.

- Namenjena je preprečevanju ter razbremenitvi in prerazporeditvi pritiska pri že nastalih – napredovalih poškodbah zaradi pritiska.

Tehnične specifikacije:

- Izdelana je iz naprednih hibridnih sistemov. Izdelana je iz kombinacij pene, zračnih celic in gela.

- Skupna debelina naj bo minimalno 5 cm. Pri hibridih, kombinacije zrak in gel pa vsaj 4 cm.

- Nosilnost je jasno opredeljena, najmanj 125 kg ali več brez omejitve teže.

- V primeru uporabe invalidskega vozička pri zavarovani osebi je potrebno prilagoditi glede na invalidski voziček.

- Aktivni sistem. CLP (Continuous Low Pressure - pulzirajoči) načini, alternativne komore, pametne zračne blazine.

- Prevleka je paroprepustna, vodoodporna, antimikrobna, omogoča učinkovito zaščito pred tekočinami ter enostavno razkuževanje. Je snemljiva, zapira se z zadrgo in je standardno pakirana skupaj z blazino, kot jo je predvidel proizvajalec. Omogoča zmanjšanje strižnih sil, trenja in vlage.«

II. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. . 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ) in Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01, 1/02 – popr. in 90/24; v nadaljnjem besedilu: statut zavoda) skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) v soglasju z ministrom za zdravje (26. člen ZZVZZ) sprejme Sklep o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja  (v nadaljnjem besedilu: sklep o OZK za MP iz OZZ). Na podlagi 70. člena ZZVZZ skupščina zavoda med drugim sprejema splošne akte za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: OZZ) (druga alineja drugega odstavka) in opravlja druge naloge, ki jih določata ZZVZZ in statut zavoda (četrta alineja drugega odstavka). Na tej zakonski podlagi statut zavoda kot naloge skupščine zavoda določa tudi, da sprejema splošne akte za uresničevanje pravic iz OZZ (3. točka 13. člena) in da v skladu z ZZVZZ določa obseg pravic do zdravstvenih storitev, standarde in normative iz OZZ (8. točka 13. člena) oziroma na podlagi prvega odstavka 71. člena statuta zavoda sprejema splošne akte zavoda, ki določajo in urejajo obseg zdravstvenih storitev, standarde in normative ter kriterije za razvrščanje zdravil (1. točka prvega odstavka 70. člena statuta zavoda) ter postopek in način uveljavljanja pravic iz OZZ (2. točka prvega odstavka 70. člena statuta zavoda).

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 111. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk, 142/22 – odl. US, 163/22, 124/23, 82/24 in 102/25; v nadaljnjem besedilu: pravila) so eden izmed standardov pri medicinskem pripomočku osnovne zahteve kakovosti (v nadaljnjem besedilu: OZK), ki zagotavljajo funkcionalno ustreznost medicinskega pripomočka (v nadaljnjem besedilu: MP) glede na določena zdravstvena stanja in druge pogoje iz drugega odstavka 64. člena pravil ter glede na vrednost MP. Glede na drugi odstavek istega člena pravil so OZK lastnosti MP, določene za posamezno vrsto, skupino ali podskupino MP, ki jih s splošnim aktom določi skupščina zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje.

Skladno z navedenim je bil v letu 2025 sprejet Sklep o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 102/25; v nadaljnjem besedilu: Sklep o OZK za MP iz OZZ), s katerim so bile določene OZK za MP iz naslednjih treh skupin MP:

- pri sladkorni bolezni (Priloga 1 sklepa);

- pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča (Priloga 2 sklepa);

- pri kolostomi, ileostomi in urostomi (Priloga 3 sklepa).

Vsi MP na slovenskem trgu morajo sicer nositi oznako CE, ki jo pridobijo po postopku ugotavljanja skladnosti z bistvenimi zahtevami slovenske zakonodaje in zakonodaje Evropske unije, ki ureja področje MP. To pomeni, da je s tem zagotovljena »splošna« varnost za uporabnike teh MP. Ta zahteva velja že v sedanji ureditvi tudi za vse MP, ki se izdajajo na naročilnico v breme OZZ. OZK pa so novost pri načinu urejanja pravic do MP iz OZZ, saj jih bo moral izpolnjevati vsak artikel proizvajalca, ki ga ima dobavitelj v pogodbi z zavodom in se na podlagi predhodno izdane naročilnice izda zavarovani osebi. Določitev OZK tako pomeni pomembno nadgradnjo sedanjega načina zagotavljanja pravice do MP iz OZZ, in sicer s ciljem, da se zagotovi ne le enakopravna obravnava zavarovanih oseb, temveč tudi boljša kakovost in v povezavi z njo varnost uporabnikov pri uporabi MP, kar sta tudi najpomembnejša izziva na področju MP v drugih državah članicah Evropske unije in širše v mednarodnem prostoru.

Namen določitve OZK je opredelitev takšnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati MP glede na določena zdravstvena stanja in druge pogoje, ki jih določa skupščina zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje. To pa pomeni, da se funkcionalna ustreznost MP ne doseže samo z materiali, ampak tudi z drugimi zahtevami, kot npr. dostopnost v različnih velikostih in dolžinah, način pritrditve ali odstranjevanja MP, povezljivost z drugimi MP, sterilnost oziroma nesterilnost, način rokovanja. Kot OZK, ki so pomembne za zagotavljanje pravic do MP iz OZZ in s tem za zavarovane osebe, je pomembno, da se določijo lastnosti za vrste MP ali MP v določeni podskupini ali skupini.

Skladno z navedenim so tako pripravljene OZK kot priloge tega sklepa, in sicer sedaj še za podskupino slušni aparati in ušesni vložki v skupini MP za sluh in govor (Priloga 1) ter za skupino MP blazine proti preležaninam (Priloga 2). Na podlagi navedenega se tako Sklep o OZK za MP iz OZZ dopolnjuje še z dvema prilogama, in sicer Prilogo 4 in Prilogo 5.

OZK za podskupino slušni aparati in ušesni vložki v skupini MP za sluh in govor so bile kot zahteve za slušne aparate in ušesne vložke opredeljene že v letu 2023 in se v praksi tako tudi dejansko že uporabljajo. Takrat pa niso bile sprejete kot OZK, ker zavod še ni imel vzpostavljene pravne podlage za določitev OZK na nivoju podskupin. Zaradi nemotene preskrbe zavarovanih oseb z ustreznim slušnimi aparati je bila takrat opredelitev zahtev za slušne aparate in ušesne vložke nujno potrebna.

OZK za skupino MP blazine proti preležaninam pa se določajo povsem na novo.

K 1. in 2. členu

Člen se dopolnjuje z dvema prilogama, ki sta sestavni del Sklepa o OZK za MP iz OZZ (to sta Priloga 4, ki je kot Priloga 1 sestavni del novele sklepa in Priloga 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del novele sklepa). V posamezni prilogi so določene OZK za podskupino slušni aparati in ušesni vložki v skupini MP za sluh in govor in za skupino MP blazine proti preležaninam.

Sklep tako vključuje še dve pomembni skupini MP glede na število zavarovanih oseb, ki uporabljajo te MP. Zavarovanih oseb, ki imajo vsaj en slušni aparat v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, je več kot 50 tisoč. OZK za slušne aparate in ušesne vložke so bile določene že v letu 2023, ko je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (Zveza DGNS) predlagala, da zavod spremeni cenovne standarde za slušne aparate. Zavod je takrat ugotovil, da spremembe cenovnih standardov ne bi izboljšale oskrbe zavarovanih oseb s slušnimi aparati, če se ne določijo predhodno zahteve oziroma funkcije, ki jih morajo imeti slušni aparati. Skladno s tem so bile takrat tudi v sodelovanju z Zvezo DGNS opredeljene lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati slušni aparati, ki se lahko izdajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Upoštevali smo tudi določene pripombe dobaviteljev slušnih aparatov, saj je pomembno, da določamo OZK skladno z dostopnostjo konkretnih artiklov na slovenskem trgu. Kot pomemben del zahtev, povezanih tudi s pravico do vzdrževanj in popravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bil določen minimalen čas garancijske dobe in življenjske dobe. Tako iz zahtev izhaja, da je garancijska doba za slušne aparate najmanj 2 leti, življenjska doba pa najmanj 5 let. Dodatne zahteve so bile določene za zahtevnejše slušne aparate, do katerih so upravičene zavarovane osebe do 20. leta starosti (več slušnih kanalov, bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo, tehnologijo za prenos zvoka iz visokih frekvenc na nižje frekvence za boljše sporazumevanje, samodejno prilagajanje slušnega aparata slušnemu okolju).

V skupini MP za sluh in govor so sicer 3 podskupine, kjer je najbolj pomembna podskupina za slušne aparate in ušesne vložke. Poleg navedene sta podskupini še Zunanji deli polževega vsadka in Drugi aparati. Skladno s tretjim odstavkom 111. členom pravil ni potrebno določati OZK za Zunanje dele polževega vsadka, saj gre v teh primerih za MP, ki so povezani z MP, ki so bili zavarovanim osebam vstavljeni v telo v okviru zdravstvenih storitev. To pomeni, da zavarovane osebe lahko prejmejo samo zunanje dele polževega vsadka, ki so povezljivi s polževim vsadkom določenega proizvajalca, vstavljenega pri izvajalcu zdravstvenih storitev (zagotavljata UKC Maribor in UKC Ljubljana).

V okviru podskupine Drugi aparati se izdajata le 2 vrsti aparatov, in sicer aparat za omogočanje glasnega govora in aparat za boljše sporazumevanje. V teh primerih gre za zelo majhno število izdanih aparatov na letni ravni (40 aparatov za omogočanje glasnega govora in 10 aparatov za boljše sporazumevanje. Ker pa gre v teh primerih za različne tehnološke rešitve, potem glede na določila tretjega odstavka 111. člena pravil ni potrebno določiti OZK.

Določitev OZK za blazine proti preležanin je potrebna predvsem zaradi izboljšanja preskrbe zavarovanih oseb s temi MP. Pri tem je pomembno poudariti, da so do blazin proti preležaninam upravičene zavarovane osebe z najtežjimi oblikami prizadetosti. Veliko je tudi oseb z različnimi oblikami obolenj v zadnjem obdobju svojega življenja, zato je zelo pomembno, da prejmejo ustrezno blazino proti preležaninam v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Blazine proti preležaninam so sicer res neposreden strošek v breme OZZ, pomemben pa je njihov preventivni vidik. Namreč uporaba ustrezne blazine proti preležaninam glede na stopnjo ogroženosti z vidika preventive lahko pomembno zmanjša stroške zdravljenja razjed, saj je zdravljenje razjed bistveno večji strošek, kot je strošek same blazine proti preležaninam. V prilogi je predlog OZK za celotno skupino, posebej pa so opredeljene zahteve za blazine proti preležaninam za posteljo in za sedež.

Izmenjava informacij o zahtevah, ki bi jih naj vključevale OZK je potekala tudi s predstavniki proizvajalcev, sprejemljivi za zavod so bili predlogi, ki se nanašajo na blazine proti preležaninam za sedež. Zahteve za blazine proti preležaninam za posteljo pa je zavod določil na podlagi dostopnih in pridobljenih informacij ter z upoštevanjem koristi za zavarovane osebe. Določitev OZK za blazine proti preležaninam bo pomembno izboljšala oskrbo zavarovanih oseb s temi blazinami, predvsem pomembno se bo izboljšala preskrba z blazinami proti preležaninam za posteljo. Posledica določitve OZK za blazine proti preležanima bo ta, da se bodo na novo določale dnevne izposojnine za blazine, za katere velja izposoja oziroma cenovni standardi za blazine, ki se izdajajo. Pri tem je pomemben tudi podatek, da je število izposoj blazin proti preležaninam za posteljo več kot 5 tisoč na letni ravni. Na podlagi dostopnih podatkov o posledicah na novo določenih OZK za blazine proti preležaninam ocenjujemo, da se bodo odhodki ZZZS na letni ravni povečali za 2 milijona evrov.  Navedeno povečanje odhodkov ZZZS je predvideno tudi v finančnem načrtu ZZZS za leto 2026.

Za ostale skupine oziroma podskupine se bodo OZK za MP določile naknadno v prihodnosti ob upoštevanju tudi razpoložljivih finančnih sredstev, ki so načrtovani v finančnem načrtu zavoda za MP.

K 3. členu

Člen določa petnajstdnevni rok začetka veljavnosti sklepa od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.